Załącznik nr 6

PARAMETRY TECHNICZNE
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

ZADANIE nr 2 – Mikroskop hematologiczny

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany TAK/NIE | Parametr oferowany (podać nr strony w ofercie) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4 | Rok produkcji nie później niż 2024 r., aparat fabrycznie nowy | Tak podać |  |  |
| METODY OBSERWACJI |  |  |  |  |
| 5 | Jasne pole | Tak |  |  |
| 6 | Ciemne pole | Tak |  |  |
| 7 | Możliwość rozbudowy mikroskopu o akcesoria umożliwiające prowadzenie obserwacji w kontraście fazowym, w polaryzacji oraz we fluorescencji | Tak |  |  |
| STATYW |  |  |  |  |
| 8 | Stabilna i wytrzymała metalowa rama ze stopu aluminium pokryta wysokiej jakości tworzywem sztucznym | Tak |  |  |
| 9 | Ergonomiczna konstrukcja pozwalająca na jednoczesną kontrolę stolika i śruby precyzyjnej dłonią spoczywającą na blacie | Tak |  |  |
| 10 | Zamontowany z tyłu statywu schowek na kabel zasilający | Tak |  |  |
| SYSTEM OPTYCZNY - optyka korygowana do nieskończoności |  | Tak |  |  |
| NASADKA OKULAROWA |  |  |  |  |
| 11 | Nasadka obserwacyjna binokularowa | Tak |  |  |
| 12 | Nachylenie tubusów okularowych pod kątem 30° | Tak |  |  |
| 13 | Regulowany rozstaw międzyźrenicowy w zakresie minimum 48-75mm | Tak |  |  |
| 14 | Regulacja dioptryjna w zakresie ±5D w jednym tubusie okularowym | Tak |  |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy mikroskopu o przystawkę konsultacyjną dla dodatkowego obserwatora (typ obserwatorzy naprzeciwko siebie) zawierającą wskaźnik strzałkowy LED | Tak |  |  |
| OKULARY |  |  |  |  |
| 12 | Okulary szerokopolowe 10x/20mm | Tak |  |  |
| 13 | Wyposażone w zwijane, elastyczne, wymienne osłonki gumowe, pokryte warstwą grzybobójczą | Tak |  |  |
| 14 | Regulacja dioptryjna w zakresie ±5D w jednym okularze | Tak |  |  |
| 15 | Możliwość montażu wkładki mikrometrycznej oraz wskaźnika | Tak |  |  |
| REWOLWER OBIEKTYWOWY |  |  |  |  |
| 16 | Wbudowany w statyw | Tak |  |  |
| 17 | Pochylony do tyłu w celu zwiększenia przestrzeni roboczej oraz minimum 5-pozycyjny | Tak |  |  |
| 18 | Standard mocowania obiektywów RMS | Tak |  |  |
| OBIEKTYWY |  |  |  |  |
| 19 | Klasy planachromatycznej | Tak |  |  |
| 20 | Długość parfokalna nie dłuższa niż 45 mm | Tak |  |  |
| 21 | Klasa optyki nie gorsza niż UIS-2 | Tak |  |  |
| 22 | Dostosowane do pola widzenia FN = 22 | Tak |  |  |
| 23 | Pokryte warstwą grzybobójczą | Tak |  |  |
| 24 | Komplet obiektywów jasnopolowych o następujących minimalnych parametrach: - obiektyw o powiększeniu 4x, apertura numeryczna min. 0.10, odległość czołowa min. 18.5 mm, - obiektyw o powiększeniu 10x, apertura numeryczna min. 0.25, odległość czołowa min. 10.6 mm, - obiektyw o powiększeniu 20x, apertura numeryczna min. 0.40, odległość czołowa min. 1.2 mm, - obiektyw o powiększeniu 40x, apertura numeryczna min. 0.65, odległość czołowa min. 0.6 mm, - obiektyw o powiększeniu 100x, apertura numeryczna min. 1.25, odległość czołowa min. 0.13 mm, immersyjny (olej), do pracy ze szkiełkiem nakrywkowym lub bez | Tak |  |  |
| 25 | Możliwość doposażenia mikroskopu w dodatkowy obiektyw o powiększeniu 2.0x, aperturze numerycznej 0.06 oraz odległości roboczej 5.8mm, który daje pełny obraz (bez winietowania). | Tak |  | Tak – 16 pkt Nie – 0 pkt |
| 26 | Możliwość doposażenia mikroskopu w dodatkowy obiektyw immersyjny o powiększeniu 50x, regulowanej aperturze numerycznej 0.5 do 0.9 oraz odległości roboczej 0.2 mm. |  |  | Tak – 17 pkt Nie – 0 pkt |
| STOLIK MECHANICZNY |  |  |  |  |
| 27 | Bez szyny zębatkowej | Tak |  |  |
| 28 | Z rolkowym mechanizmem przesuwu | Tak |  |  |
| 29 | Rozmiar stolika (szer. x głęb.) minimum 210 x 150 mm | Tak |  |  |
| 30 | Zakres przesuwu w płaszczyźnie XY minimum 76 mm x 50mm | Tak |  |  |
| 31 | Pokrętło sterowania stolikiem w płaszczyźnie XY umieszczone po prawej stronie statywu | Tak |  |  |
| 32 | Wyskalowane osie X i Y | Tak |  |  |
| 33 | Trwała powłoka ceramiczna | Tak |  |  |
| 34 | Uchwyt na co najmniej jeden preparat mikroskopowy | Tak |  |  |
| MECHANIZM OGNISKUJĄCY |  |  |  |  |
| 35 | Współosiowe, pełnowymiarowe, umieszczone z obu stron statywu śruby zgrubna (makro) i precyzyjna (mikro) ustawiania ostrości | Tak |  |  |
| 36 | Mechanizm ogniskowania pozwalający na odczyt minimalnego przesuwu 2,5 μm | Tak |  |  |
| 37 | Regulacja siły nacisku (momentu obrotowego) śruby zgrubnej regulacji ostrości | Tak |  |  |
| 38 | Hamulec położenia stałej wysokości stolika przedmiotowego | Tak |  |  |
| KONDENSOR |  |  |  |  |
| 39 | Karuzelowy, 7-pozycyjny kondensor NA min. 1.25 ze zmieniaczem obrotowym, pozwalający w zależności od wybranej pozycji na pracę: w jasnym polu (4x –100x), pracę z obiektywem, o powiększeniu 2x, pracę w ciemnym polu, pracę w kontraście fazowym (PH1, PH2, PH3), pracę we fluorescencji | Tak |  |  |
| 40 | Wbudowana i regulowana przesłona aperturowa | Tak |  |  |
| 41 | Blokada wybranej pozycji przesłony aperturowej za pomocą pokrętła wbudowanego w kondensor od spodu | Tak |  |  |
| OŚWIETLENIE |  |  |  |  |
| 42 | Wbudowany w statyw mikroskopu, centrowany fabrycznie oświetlacz LED o żywotności min. 60.000h oraz poborze mocy max. 2,4W (wartość nominalna) | Tak |  |  |
| 43 | Wbudowane w statyw mikroskopu centralnie z przodu korpusu pokrętło regulacji intensywności oświetlenia | Tak |  |  |
| 44 | Zasilanie 220 – 240 V, 50 Hz | Tak |  |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
| 45 | Przewód sieciowy | Tak |  |  |
| 46 | Pokrowiec | Tak |  |  |
| 47 | Olejek immersyjny | Tak |  |  |
| 48 | Możliwość rozbudowy mikroskopu o zestaw akcesoriów do ortoskopowego badania kryształów składający się z polaryzatora, analizatora oraz obrotowej płytki retardacyjnej czułej barwy (falówki). |  |  | Tak – 17 pkt Nie – 0 pkt |
| DODATKOWE INFORMACJE |  |  |  |  |
| 49 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak |  |  |
| 50 | Gwarancja 12 miesięcy | Tak podać |  |  |
| 51 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |

Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi, których niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
Kolumna „Parametr oferowany” musi być w całości wypełniona. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach, instrukcjach w j. polskim z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów. Maksymalna ilość punktów przyznana to 50 punktów.

Oferta może otrzymać w kryterium „parametry techniczne” maksymalnie 50 punktów które zostaną przeliczone według wzoru:

P= ( P bad:Pmax )  x 50

gdzie;

P-ilość punktów przyznana w kategorii parametry techniczne

P bad-  ilość punktów przyznana danemu wykonawcy

P max- najwyższa ilość punktów wśród ofert

...................................…………………...
													 (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych 
															 do reprezentowania Wykonawcy)