Załącznik nr 6

PARAMETRY TECHNICZNE
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

ZADANIE nr 4 – Zamrażarka laboratoryjna

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany TAK/NIE | Parametr oferowany (podać nr strony w ofercie) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4 | Rok produkcji: 2025, aparat fabrycznie nowy | Tak podać |  |  |
| 5 | Zamrażarka laboratoryjna o wymiarach zewnętrznych: - szerokość: 600 mm, - głębokość: 630 mm, - wysokość: 1220 mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 10 mm | Tak podać |  |  |
| 6 | Pojemność brutto/netto 220/190 l +/-3 | Tak podać |  |  |
| 7 | Wbudowany agregat | Tak |  |  |
| 8 | Zakres regulacji temperatury od -5°C do -25°C, przy temperaturze otoczenia +10/+35°C | Tak podać |  |  |
| 9 | Zewnętrzny cyfrowy wyświetlacz temperatury | Tak |  |  |
| 10 | Automatyczne rozmrażanie i odparowanie kondensatu | Tak |  | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |
| 11 | Obudowa ze stali lakierowanej | Tak |  |  |
| 12 | Wnętrze wykonane z ABS | Tak |  |  |
| 13 | Drzwi pełne z zamkiem | Tak |  | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |
| 14 | Wymuszony obieg powietrza | Tak |  | TAK – 15 PKT NIE – 0 PKT |
| 15 | Izolacja poliuretanowa o grubości nie większej niż 53mm | Tak |  |  |
| 16 | Urządzenie wykonane w standardzie ATEX wewnątrz i na zewnątrz | Tak |  |  |
| 17 | Minimum 4 półki plastyfikowane | Tak |  |  |
| 18 | Alarmy: akustyczny i wizualny dla: przekroczenia zadanej temperatury, otwarcia drzwi | Tak |  |  |
| 19 | Zapis osiągniętej temperatury maksymalnej i minimalnej, zapis alarmów | Tak |  |  |
| 20 | Zasilanie 230/50 V/Hz | Tak |  |  |
| 21 | Poziom hałasu nie więcej niż 40 dB(A) | Tak |  | TAK – 15 PKT NIE – 0 PKT |
| 22 | Regulowane nóżki | Tak |  |  |
| 23 | Ekologiczny czynnik chłodniczy R600a | Tak |  |  |
| 24 | Blokada panelu | Tak |  |  |
| 25 | Otwór do wprowadzenia sondy 20mm +/-5mm | Tak |  |  |
| 26 | Oznaczone znakiem CE | Tak |  |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |  |
| 27 | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |  |
| 28 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak podać |  |  |

Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi, których niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
Kolumna „Parametr oferowany” musi być w całości wypełniona. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach, instrukcjach w j. polskim z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów. Maksymalna ilość punktów przyznana to 50 punktów.

Oferta może otrzymać w kryterium „parametry techniczne” maksymalnie 50 punktów które zostaną przeliczone według wzoru:

P= ( P bad:Pmax )  x 50

gdzie;

P-ilość punktów przyznana w kategorii parametry techniczne

P bad-  ilość punktów przyznana danemu wykonawcy

P max- najwyższa ilość punktów wśród ofert

...................................…………………...
													 (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych 
															 do reprezentowania Wykonawcy)