










   Załącznik Nr  2 



 PARAMETRY TECHNICZNE
systemu uzdatniania wody dla potrzeb Stacji Dializ

1. Producent  ......................................................................................................

2. Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

3. Kraj pochodzenia .............................................................................................

4. Rok produkcji ..................................................................................................

	
	OPIS PARAMETRU/ WARUNEK
	Warunek
	PARAMETRY OFEROWANE przez wykonawcę/opisać
(podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu, folderze, instrukcji) 

	1.
	Wielkość stacji uzdatniania wody zapewniająca zasilanie w wody osmotyczną dla min 16 max 20 stanowisk dializacyjnych
	TAK
	

	2.
	Jakość wody uzdatnionej czystej wg. wymagań normy europejskiej (Farmakopei) oraz AAMI parametrów biologicznych i fizyko-chemicznych (woda ultraczysta)
	TAK
	

	3.
	Zbiornik wody wejściowej 
Zbiornik wody surowej z urządzeniem wspomagającym podnoszącym ciśnienie wody wejściowej z pompą ciśnieniową /pompami ciśniniowymi i z systemem chlorującym i z hermetyczną szafką sterującą:
	TAK
	

	4.
	Napowietrzacz, manometr, spust wody umożliwiający całkowite opróżnienie zbiornika
	TAK
	

	5.
	Filtr z płukaniem wstecznym min.100 mikronów 
	TAK
	

	6
	Automatyczna praca zestawu 
	TAK
	

	7.
	Pomiar zużycia wody wodociągowej 
	TAK
	

	
	UZDATNIENIE WSTĘPNE
	
	

	8.
	Przyłącze wody surowej z zaworem antybakteryjnym, elektrozaworem sterowanym pływakiem przepełnienia zbiornika wstępnego
	TAK
	

	9.
	System detekcji przecieku zapewniający blokowanie zasilania wodą w przypadku wykrycia wody na podłodze pomieszczenia stacji uzdatniania wody 
	TAK
	

	10.
	Zbiornik wstępny wody surowej z zaworem odpływowym i spustem umożliwiającym opróżnienie zbiornika do zera.
	TAK
	

	11.
	Automatyczna regulacja poziomu wody z zabezpieczeniem suchobiegu pompy
	TAK
	

	12.
	System chlorowania zbiornika wstępnego z pompą dozującą 
	TAK
	

	13.
	Układ odżelaziania wody mający zdolność filtracji związków żelaza i manganu kolumna o pojemności min.170 litrów z regeneracją automatyczną sterowaną elektronicznie.
	TAK
	

	14.
	System zmiękczania wody wyposażony w podwójny zmiękczacz o przepływie min. 2,2 m³/h , zbiornik na solankę z automatyczną naprzemienną regeneracją sterowaną elektronicznie
	TAK
	

	15.
	Układ węglowy w którym złożem filtracyjnym jest granulowany węgiel aktywowany zapewniający skuteczne usuwanie z wody zanieczyszczeń organicznych oraz związków chloru o pojemności min.170 litrów z automatyczną regeneracją sterowaną elektronicznie.
	TAK
	

	16.
	5µm wstępny filtr w obudowie 20 cali zmontowany przed modułem RO, dwa manometry ciśnienia przed i za filtrem, zawór spustowy do opróżniania filtra
	TAK
	

	
	UZDATNIENIE ZASADNICZE:
	
	

	17.
	a) urządzenie odwróconej osmozy RO:
	TAK
	

	18.
	o konstrukcji pojedynczej  odwróconej osmozy,  (  jeden stopień RO)
	TAK
	

	19.
	o wydajności min. 1000 dcm³/godz. ( mierzone przy temp. + 15ºC)
	TAK
	

	20.
	urządzenie medyczne w klasie IIb
	TAK
	

	21.
	efektywny uzysk wody zdejonizowanej 55-75%
	TAK
	

	22
	Zintegrowany test zasadniczych parametrów pracy i funkcjonowania po załączeniu systemu
	TAK
	

	23.
	Moduł podłączeniowy do pętli dystrybucji wody z regulatorem ciśnienia i pomiarem przepływu w pętli dystrybucji wody z końcówkami przyłączeniowymi 
	TAK
	

	24.
	Zabezpieczenie przed uruchomieniem dezynfekcji systemu przez nieuprawnionego operatora 
	TAK
	

	25.
	Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym -  klasa I
	TAK
	

	26.
	b) system sterująco-kontrolujący i alarmujący zapewniający
	TAK


	

	27.
	Pomiary przepływu, przewodności wody wejściowej i wyjściowej oraz odrzutu wody
	TAK
	

	28.
	Pomiar ciśnienia na produkcji i odrzucie  RO 
	TAK
	

	29.
	Monitorowanie prawidłowej dawki środka dezynfekcyjnego w trakcie trwania dezynfekcji chemicznej. 
	TAK 
	

	30.
	Redukcja biofilmu poprzez zintegrowane automatyczne programy płukania 
	TAK
	

	31.
	Zintegrowany monitoring wycieków 
	TAK
	

	
	POZOSTAŁE WYMAGANIA
	
	

	32.
	Zestaw do badań wody: pomiar Cl2, Fe, twardości i pH.
	TAK
	

	33.
	Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie
	PODAĆ
	

	34
	Bezplatne naprawy serwisowe, przeglądy techniczne i konserwacje oraz bezpłatna wymiana części podczas całego okresu trwania umowy
	TAK
	

	35. 
	Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia- podjęta naprawa) w dni robocze max. 24 godziny
	TAK
	

	36.
	Automatyczny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju
	TAK
	

	37.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim,Dodatkowo instrukcja serwisowa w języku polskim lub angielskim 
	TAK
	

	38.
	Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikację produktu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie.
	TAK
	

	39.
	Szkolenie personelu medycznego i technicznego.
	TAK
	

	40.
	Transport,montaż  uzdatniacza na koszt dzierżawcy.
	TAK
	



Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: ......................................................
Parametry zaznaczone „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. 
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim ze wskazaniem nr strony .

...............................................................



...............................................................

Data i pieczęć firmowa






Podpis osoby upoważnionej

