## Urządzenia
ZAŁĄCZNIK 1- FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY
NAZWA FIRMY, adres: …..........................
tel. ….................... E-mail: ….......................
LP. | Urządzenie | opis przedmiotu zamówienia/wymagania minimalne | ilość szt. / zestawów | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Wymagany okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji
1. | Pulsoksymetr | Opis: Przenośne, nieinwazyjne urządzenie medyczne przeznaczone do pomiaru saturacji krwi (SpO₂), częstości tętna oraz wskaźnika perfuzji. Urządzenie powinno umożliwiać szybki, powtarzalny i dokładny pomiar u pacjentów dorosłych i dzieci, w warunkach ambulatoryjnych oraz wizyt domowych. Konstrukcja powinna zapewniać łatwość obsługi jedną ręką, czytelność wyników w różnych warunkach oświetleniowych oraz możliwość wielokrotnej dezynfekcji. Parametry techniczne (min.): • zakres pomiaru SpO₂: min. 70–100% • dokładność: ±2% w zakresie 80–100% • zakres pulsu: min. 30–250 bpm • wskaźnik perfuzji: min. 0,2–20% • czas uzyskania wyniku: max. 10 s • wyświetlacz: kolorowy OLED/LCD, min. 4 kierunki odczytu • wskaźnik jakości sygnału: wymagany • zasilanie: bateryjne lub akumulatorowe (czas pracy min. 20 h) • automatyczne wyłączanie po bezczynności • odporność mechaniczna: min. upadek z 1 m • wymagany wyrób medyczny zgodny z MDR | 7 | [5 empty] | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
2. | waga medyczna ze wzrostomierzem | Opis: Elektroniczna waga medyczna zintegrowana ze wzrostomierzem, przeznaczona do wykonywania pomiarów antropometrycznych w placówkach POZ. Urządzenie powinno umożliwiać jednoczesny pomiar masy ciała i wzrostu oraz automatyczne obliczanie wskaźnika BMI. Konstrukcja powinna zapewniać stabilność, trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania. Parametry techniczne (min.): • zakres ważenia: min. 200 kg • dokładność: max. 100 g • zakres wzrostomierza: min. 60–210 cm • podziałka wzrostu: max. 1 mm • platforma: antypoślizgowa, min. 350×350 mm • funkcje: BMI, HOLD, TARA, automatyczne zerowanie • wyświetlacz: LCD, podświetlany • legalizacja: wymagana (jeżeli dotyczy zastosowania) • zasilanie: sieciowe i/lub bateryjne Uwagi: • dopuszcza się konstrukcję mobilną lub stacjonarną | 6 | [5 empty] | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
3. | waga z analizatorem masy ciała | Opis: Zaawansowane urządzenie medyczne umożliwiające pomiar masy ciała oraz analizę składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej (BIA). Urządzenie powinno wspierać diagnostykę i profilaktykę zdrowotną poprzez analizę podstawowych parametrów organizmu. Parametry techniczne (min.): • zakres ważenia: min. 200 kg • dokładność: max. 100 g • analiza: tkanka tłuszczowa (%), masa mięśniowa (%), zawartość wody (%) • liczba użytkowników: min. 10 • tryby pracy: min. dorosły / dziecko • elektrody: min. 4-punktowe • wyświetlacz: LCD lub równoważny • pamięć wyników: wymagana Uwagi: • dopuszcza się analizę segmentową lub ogólną | 1 | [5 empty] | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
4. | holter ciśnieniowy | Opis: System do automatycznego, całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego (ABPM), umożliwiający diagnostykę nadciśnienia oraz ocenę dobowych wahań ciśnienia. Urządzenie powinno zapewniać komfort pacjenta oraz wysoką dokładność pomiarów. Parametry techniczne (min.): • zakres pomiarowy: min. 0–300 mmHg • dokładność: ±3 mmHg • tryby pomiaru: dzień/noc (automatyczne przełączanie) • programowalne interwały: min. 5–60 min • pamięć: min. 100 pomiarów / 48 h • komunikacja: USB i/lub Bluetooth • oprogramowanie w języku polskim • generowanie raportów: automatyczne i manualne Uwagi: • wymagane kompletne oprogramowanie analityczne • dopuszcza się różne sposoby transmisji danych | 2 |  | 8 |  |  |  | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
5. | holter ekg | jOpis: Przenośny system diagnostyczny przeznaczony do długotrwałego monitorowania pracy serca, umożliwiający rejestrację sygnału EKG oraz jego późniejszą analizę. System powinien obejmować rejestrator, akcesoria oraz dedykowane oprogramowanie analityczne, umożliwiające kompleksową ocenę zapisu i generowanie raportów medycznych. ________________________________________ Parametry techniczne (min.): • liczba kanałów: min. 3 • czas rejestracji: min. 24–72 h • pamięć: min. 200 h zapisu • częstotliwość próbkowania: min. 200 Hz • detekcja arytmii: automatyczna • komunikacja: USB i/lub bezprzewodowa • zasilanie: akumulatorowe • możliwość pracy ambulatoryjnej ________________________________________ Oprogramowanie analityczne (min.): • dedykowane oprogramowanie do analizy zapisów EKG – wymagane • język interfejsu: min. polski • automatyczna analiza: o detekcja arytmii o analiza częstości rytmu serca o wykrywanie epizodów tachykardii i bradykardii o analiza pauz i pobudzeń dodatkowych • możliwość ręcznej edycji i korekty zapisów • wizualizacja zapisu: o pełny zapis EKG o trendy dobowe o histogramy i zestawienia • generowanie raportów: o raport końcowy w formacie PDF o możliwość eksportu danych • archiwizacja badań: min. baza danych pacjentów • kompatybilność z systemem operacyjnym: min. Windows • możliwość instalacji na min. 1 stanowisku (preferowane więcej) ________________________________________ Uwagi: • oprogramowanie musi być dostarczone w komplecie z urządzeniem • dopuszcza się rozwiązania chmurowe lub lokalne (równoważne) • wymagane pełne licencje (bez ograniczeń czasowych) | 2 |  | 8 |  |  |  | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
6. | aparat usg przenośne (mobilne) | Główne cechy urządzenia: • Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 8 000 000 kanałów procesowych ( min. 128 kanałów fizycznych ) • Platforma Windows • Panel dotykowy LED min 14” • Kolorowy min. 21,5” panoramiczny monitor FullHD LED • 4 niezależne koła skrętne z możliwością blokowania min. 2 kół • 3 równoważne porty głowic obrazowych (4 opcjonalnie) • Wbudowany dysk twardy SSD o pojemności min 512 GB • Regulacja wysokości i położenia panelu sterowania • System archiwizacji i zarządzania obrazami • Podgrzewacz żelu Tryby obrazowania: • Obraz B • Tryb kolorowego Dopplera • Tryb Power Doppler i kierunkowy Power Doppler • Tryb spektralnego Dopplera pulsacyjnego • Tryb spektralnego Dopplera ciągłego (opcja) • Tryb M i anatomiczny tryb M • Tryb kolorowego Dopplera tkankowego • Tryb spektralnego Dopplera tkankowego • Głowica convex • Głowica liniowa | 1 |  | 8 |  |  |  | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
7. | spirometr | Opis: Urządzenie diagnostyczne do oceny funkcji układu oddechowego, umożliwiające wykonanie podstawowych badań spirometrycznych wraz z analizą wyników. Parametry techniczne (min.): • pomiary: FVC, FEV1, PEF, FEV1/FVC • zakres przepływu: min. ±16 l/s • dokładność zgodna z ATS/ERS • pamięć: min. 100 badań • możliwość współpracy z komputerem • kalibracja: automatyczna lub ręczna Uwagi: • wymagane oprogramowanie analityczne | 1 |  | 8 |  |  |  | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
8. | waga dla osób niepełnosprawnych | Opis: Waga medyczna przystosowana do ważenia pacjentów z ograniczoną mobilnością, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Parametry techniczne (min.): • zakres: min. 300 kg • dokładność: max. 200 g • platforma najazdowa: min. szerokość 800 mm • funkcje: TARA, HOLD • wyświetlacz: LCD Uwagi: • dopuszcza się wersję platformową lub krzesełkową | 1 |  | 8 |  |  |  | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
9. | otoskop | Opis: Urządzenie diagnostyczne przeznaczone do badania przewodu słuchowego oraz błony bębenkowej, zapewniające odpowiednie powiększenie i oświetlenie. Parametry techniczne (min.): • źródło światła: LED • żywotność źródła: min. 10 000 h • powiększenie: min. 3x • regulacja światła • zasilanie akumulatorowe Uwagi: • dopuszcza się zestawy diagnostyczne | 8 |  | 8 |  |  |  | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
10. | Oftalmoskop | Opis: Urządzenie medyczne przeznaczone do badania dna oka, umożliwiające ocenę struktur wewnętrznych oka. Parametry techniczne (min.): • zakres regulacji dioptrii: min. ±20 D • źródło światła: LED • regulacja natężenia światła • różne apertury diagnostyczne • zasilanie akumulatorowe Uwagi: • dopuszcza się zestaw z otoskopem | 8 | [5 empty] | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
11. | waga medyczna dla niemowląt | Opis: Elektroniczna waga medyczna przeznaczona do precyzyjnego pomiaru masy ciała niemowląt i małych dzieci. Urządzenie powinno zapewniać stabilny i szybki pomiar, ergonomię użytkowania oraz bezpieczeństwo pacjenta. Parametry techniczne (min.): • zakres ważenia: min. 20 kg • dokładność: max. 10 g • funkcja stabilizacji pomiaru (HOLD): wymagana • czas pomiaru: max. 5 s • wyświetlacz: LCD • powierzchnia: profilowana, łatwa do dezynfekcji • zasilanie: bateryjne i/lub sieciowe Uwagi: • dopuszcza się modele stacjonarne lub przenośne | 4 |  | 8 |  |  |  | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
12. | aparat EKG mobilny | Opis: Kompaktowe urządzenie diagnostyczne przeznaczone do wykonywania badań EKG w warunkach ambulatoryjnych. System powinien umożliwiać zapis, archiwizację oraz analizę wyników. Parametry techniczne (min.): • liczba odprowadzeń: min. 12 • prędkość zapisu: min. 25 mm/s • filtr zakłóceń: wymagany • zapis: cyfrowy i/lub wydruk • pamięć: min. 100 badań • zasilanie: akumulatorowe • wyświetlacz: min. 5” Oprogramowanie (min.): • możliwość archiwizacji badań • eksport danych (PDF/USB) • kompatybilność z komputerem | 2 |  | 8 |  |  |  | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
13. | tablice do badania ostrości wzroku | Opis: Zestaw tablic okulistycznych przeznaczonych do oceny ostrości wzroku w warunkach gabinetowych. Parametry techniczne (min.): • standard: Snellena lub równoważny • zakres ostrości: pełny zakres diagnostyczny • odporność na czyszczenie Uwagi: • dopuszcza się wersje ścienne lub wolnostojące | 7 |  | 8 |  |  |  | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
14. | detektor tętna płodu | Opis: Przenośne urządzenie diagnostyczne umożliwiające wykrywanie i monitorowanie tętna płodu w warunkach ambulatoryjnych. Parametry techniczne (min.): • zakres pomiaru: min. 50–210 bpm • sonda Doppler: wymagana • wyświetlacz: LCD (opcjonalny, ale preferowany) • głośnik: wbudowany • zasilanie: bateryjne/akumulatorowe Uwagi: • dopuszcza się modele z lub bez wyświetlacza | 1 |  | 8 |  |  |  | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
15. | fantom do nauki samobadania piersi | Opis: Model edukacyjny przeznaczony do nauki i demonstracji technik samobadania piersi, wykorzystywany w działaniach profilaktycznych. Parametry techniczne (min.): • realistyczna struktura anatomiczna • odwzorowanie zmian patologicznych (min. guzki) • materiał odporny na użytkowanie Uwagi: • przeznaczony do wielokrotnego użytku | 1 |  | 8 |  |  |  | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
16. | nebulizator | Opis: Urządzenie do podawania leków w postaci aerozolu, stosowane w terapii inhalacyjnej u dzieci i dorosłych. Parametry techniczne (min.): • wydajność nebulizacji: min. 0,2 ml/min • wielkość cząstek: 2–5 µm • poziom hałasu: max. 60 dB • tryb pracy: ciągły • zasilanie: sieciowe Uwagi: • dopuszcza się modele tłokowe lub ultradźwiękowe | 1 |  | 8 |  |  |  | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
17. | manekin noworodka do edukacji przeporodowej | Opis: Model dydaktyczny noworodka przeznaczony do nauki opieki nad dzieckiem oraz edukacji okołoporodowej. Parametry techniczne (min.): • realistyczna budowa • możliwość wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych • trwały materiał Uwagi: • dopuszcza się modele podstawowe i rozszerzone | 1 |  | 8 |  |  |  | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
18. | tablice Ishihary | Opis: Zestaw tablic diagnostycznych przeznaczonych do badania zaburzeń widzenia barw. Parametry techniczne (min.): • komplet: min. 30 tablice • zgodność ze standardem diagnostycznym Uwagi: • dopuszcza się wersje książkowe lub planszowe | 1 |  | 8 |  |  |  | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
19. | kardiotokograf L8 | Opis: Urządzenie medyczne przeznaczone do monitorowania czynności serca płodu oraz skurczów macicy w czasie rzeczywistym. Parametry techniczne (min.): • zakres FHR: min. 50–210 bpm • liczba głowic: min. 2 (USG + TOCO) • zapis: papierowy i cyfrowy • wyświetlacz: min. 5” • pamięć: min. 12 h • alarmy: wizualne i dźwiękowe Uwagi: • dopuszcza się wersje mobilne | 1 |  | 8 |  |  |  | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
20. | aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi elektroniczny | Ciśnieniomierz stacjonarny bez złącza wejścia/wyjścia : Szczegóły produktu: • Do pomiaru ciśnienia tętniczego i częstości tętna • Pomiar oscylometryczny • Higieniczna odporna na działanie środków do dezynfekcji osłonka na mankiet (wymienna) • Pomiar można przeprowadzić zarówno na prawym, jak i na lewym ramieniu • Automatyczny pomiar po naciśnięciu przycisku • Automatyczny wydruk wyników pomiaru na wbudowanej drukarce • Z rozpoznawaniem arytmii • Pokazuje 3 wartości pomiaru • Zintegrowana drukarka termiczna na papier o szerokości 58 mm • Tabliczka z instrukcjami do umieszczenia na urządzeniu • Zakres pomiaru ciśnienia tętniczego: 0 - 299 mmHg • Do obwodów ramion 18 - 35 cm • Wymiary około: 24,1 x 32,4 x 39,0c m (szer. x wys. x gł.) • Waga: ok. 5,5 kg • W zestawie ze stojakiem • mankiety w róznych rozmiarach w tym z kompletem mankietów dla dzieci | 2 |  | 8 |  |  |  | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
21. | aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi elektroniczny | Ciśnieniomierz stacjonarny bez złącza wejścia/wyjścia : Szczegóły produktu • Do pomiaru ciśnienia tętniczego i częstości tętna • Pomiar oscylometryczny • Higieniczna odporna na działanie środków do dezynfekcji osłonka na mankiet (wymienna) • Pomiar można przeprowadzić zarówno na prawym, jak i na lewym ramieniu • Automatyczny pomiar po naciśnięciu przycisku • Automatyczny wydruk wyników pomiaru na wbudowanej drukarce • Z rozpoznawaniem arytmii • Pokazuje 3 wartości pomiaru • Zintegrowana drukarka termiczna na papier o szerokości 58 mm • Tabliczka z instrukcjami do umieszczenia na urządzeniu • Zakres pomiaru ciśnienia tętniczego: 0 - 299 mmHg • Do obwodów ramion 18 - 35 cm • Wymiary około: 24,1 x 32,4 x 39,0c m (szer. x wys. x gł.) • Waga: ok. 5,5 kg • mankiety w róznych rozmiarach w tym z kompletem mankietów dla dzieci | 13 | [5 empty] | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
22. | fotel ginekologiczny z regulacją wysokości | Opis: Specjalistyczny fotel medyczny przeznaczony do badań ginekologicznych, zapewniający komfort pacjenta oraz ergonomię pracy personelu. Parametry techniczne (min.): • regulacja: min. 2 płaszczyzny • wysokość: regulowana min. 50–100 cm • nośność: min. 150 kg • podnóżki i podpory: regulowane • tapicerka: łatwa do dezynfekcji Uwagi: • dopuszcza się sterowanie ręczne lub elektryczne | 1 |  | 8 |  |  |  | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
23. | lodówka z monitoringiem temperatury i powiadamaianiem sms (mała) | Opis: Lodówka medyczna przeznaczona do przechowywania preparatów wymagających kontrolowanej temperatury. Parametry techniczne (min.): • zakres temperatur: 2–8°C • dokładność: ±0,5°C • monitoring temperatury: wymagany • alarm: dźwiękowy + zdalny (SMS lub równoważny) • rejestr danych: min. 30 dni • pojemność: min. ok. 60 l Uwagi: • przeznaczona do zastosowań medycznych | 1 |  | 8 |  |  |  | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
24. | lodówka z monitoringiem temperatury i powiadamaianiem sms (duża przeszklona) | Opis: Lodówka medyczna o zwiększonej pojemności, przeznaczona do przechowywania produktów w kontrolowanej temperaturze, z możliwością wizualnej kontroli zawartości. Parametry techniczne (min.): • zakres temperatur: 2–8°C • drzwi: przeszklone • monitoring temperatury • alarmy (dźwiękowe i zdalne) • rejestr danych • pojemność: min. ok. 250 l Uwagi: • wymagane drzwi przeszklone | 2 | [5 empty] | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
25. | e- stetoskop | Opis: Elektroniczny stetoskop umożliwiający odsłuch oraz cyfrowe przetwarzanie dźwięków osłuchowych, przeznaczony do zastosowań diagnostycznych w warunkach ambulatoryjnych. Urządzenie powinno poprawiać jakość odsłuchu poprzez redukcję szumów i wzmocnienie sygnału. Parametry techniczne (min.): • wzmocnienie dźwięku: min. 10× • pasmo przenoszenia: min. 20–2000 Hz • redukcja szumów: wymagana • tryby odsłuchu: min. serce / płuca • możliwość zapisu dźwięku: wymagana • komunikacja: Bluetooth lub USB • zasilanie: akumulatorowe (min. 8 h pracy) Uwagi: • dopuszcza się integrację z aplikacją mobilną | 1 |  | 8 |  |  |  | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
26. | stetoskop (zwykły, internistyczny, pediatryczny) | Opis: Stetoskop medyczny przeznaczony do osłuchiwania pacjentów w diagnostyce ogólnej i specjalistycznej. Parametry techniczne (min.): • głowica: dwustronna (membrana + lejek) • materiał: stal nierdzewna lub równoważny • długość przewodu: min. 70 cm • wymienne oliwki: wymagane Uwagi: • dopuszcza się wersje internistyczne (6 szt.) i pediatryczne (4 szt.) | 10 |  | 8 |  |  |  | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
27. | bilirubinometr | Opis: Urządzenie do nieinwazyjnego pomiaru poziomu bilirubiny, przeznaczone głównie do diagnostyki u noworodków. Parametry techniczne (min.): • pomiar: przezskórny • zakres pomiaru: min. 0–20 mg/dl (lub równoważny) • czas pomiaru: max. 5 s • pamięć wyników: min. 100 pomiarów • wyświetlacz LCD Uwagi: • preferowany pomiar bezinwazyjny | 1 |  | 8 |  |  |  | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
28. | tablet medyczny | Wyświetlacz: przekątna ekranu: minimum 13 cali, rozdzielczość: minimum 2880 × 1920 px lub równoważna, ekran dotykowy: wymagany Wydajność: procesor: minimum 8-rdzeniowy, taktowanie procesora: minimum 1,5 GHz, pamięć RAM: minimum 16 GB, typ pamięci: LPDDR5 lub równoważna Pamięć: dysk: SSD, pojemność: minimum 256 GB Kamera i audio: kamera tylna: minimum 10 Mpix, kamera przednia: wymagana, mikrofon: wymagany, głośnik: wymagany Bezpieczeństwo: możliwość zabezpieczenia hasłem: wymagana Łączność: Wi-Fi: minimum Wi-Fi 6, Bluetooth: minimum 5.3, łączność komórkowa: 5G lub równoważna, obsługa kart SIM: wymagana (nanoSIM lub eSIM lub równoważne) Porty i interfejsy: możliwość podłączenia myszki: wymagane port USB-C: minimum 1 (z funkcją ładowania), porty wysokiej przepustowości minimum 1 USB4/Thunderbolt: wymagane lub równoważne Bateria i zasilanie: pojemność baterii: minimum 45 Wh, ładowanie przez USB-C: wymagane, zasilacz sieciowy: wymagany System operacyjny: system operacyjny: Windows 11 Professional Wyposażenie: zasilacz: wymagany, kabel zasilający: wymagany, rysik kompatybilny z oferowanym urządzeniem: wymagany, bateria: wymagana | 3 |  | 8 |  |  |  | 24 miesiące
29. | elektroniczna tablica do badania ostrości wzroku | Opis: Cyfrowy system umożliwiający prezentację optotypów do badania ostrości wzroku w warunkach gabinetowych. Parametry techniczne (min.): • ekran: min. 19” • regulacja jasności • zestaw optotypów (Snellen, cyfry, symbole) • sterowanie: pilot lub panel Uwagi: • dopuszcza się różne formy sterowania | 1 |  | 8 |  |  |  | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
30. | elektroniczna waga dla niemowląt - przenośna | Opis: Lekka, mobilna waga przeznaczona do pomiaru masy ciała niemowląt, umożliwiająca wykonywanie pomiarów poza gabinetem. Parametry techniczne (min.): • zakres: min. 20 kg • dokładność: max. 10 g • masa urządzenia: max. 5 kg • funkcja HOLD • zasilanie bateryjne Uwagi: • wymagana wysoka mobilność | 1 |  | 8 |  |  |  | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
31. | dermatoskop | Opis: Urządzenie diagnostyczne do oceny zmian skórnych w powiększeniu, stosowane w dermatologii. Parametry techniczne (min.): • powiększenie: min. 10× • oświetlenie: LED • tryb: kontaktowy lub bezkontaktowy • możliwość dokumentacji zdjęciowej (opcjonalnie) Uwagi: • dopuszcza się wersje cyfrowe i analogowe | 1 |  | 8 |  |  |  | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
32. | wizualizator naczyniowy (skaner żył) | Opis: Urządzenie medyczne umożliwiające wizualizację naczyń krwionośnych w czasie rzeczywistym, wspomagające procedury medyczne. Parametry techniczne (min.): • technologia: IR lub równoważna • wyświetlanie w czasie rzeczywistym • zasięg penetracji: min. kilka mm • zasilanie: akumulatorowe Uwagi: • dopuszcza się różne technologie obrazowania | 1 |  | 8 |  |  |  | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
33. | kozetka lekarska | Opis: Leżanka medyczna przeznaczona do badań pacjentów, zapewniająca komfort oraz stabilność. Parametry techniczne (min.): • długość: min. 180 cm • szerokość: min. 60 cm • nośność: min. 150 kg • regulacja oparcia: min. 0–45° • tapicerka: łatwa do dezynfekcji Uwagi: • dopuszcza się modele 1- i 2-sekcyjne | 9 |  | 8 |  |  |  | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
34. | kozetka lekarska elektryczna | Opis: • Elektryczna regulacja wysokości • Stół 2 segmentowy z możliwością regulowania kąta nachylenia zagłówka za pomocą sprężyny gazowej • Układ jezdny z podwoziem wyposażonym w indywidualne blokady kół • Uchwyty na pasy do unieruchamiania, które stabilizują pozycję ciała podczas zabiegu • Funkcjonalność: 2 segmenty leża, 1 siłownik elektryczny (podnoszenie) • Wysokość minimalna, mm 540 • Wysokość maksymalna, mm 945 • Długość całkowita min., mm 1960 • Szerokość leża min., mm 700 • Szerokość całkowita bez poręczy/ z poręczami bocznymi min., mm 700/820 • Maksymalne dopuszczalne obciążenie min, kg 250 • Zakres kątowej regulacji podgłówka min, ° 43-74 • Średnica kół jezdnych min, mm 125 | 1 | [5 empty] | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
35. | kozetka lekarska do badań ekg | Opis: Kozetka lekarska do EKG - specjalistyczna kozetka medyczna z obustronnym wezgłowiem, zaprojektowana do badań EKG, USG oraz procedur diagnostycznych wymagających precyzji i stabilnego ułożenia pacjenta. Obustronne, stopniowe wezgłowie (wychylenie do 50°) Dwa otwory na twarz z zaślepkami Wieszak na podkład papierowy Tapicerka PVC 1 mm + pianka PU 30 mm Certyfikaty: TUV, CE, Wyrób Medyczny | 1 | [5 empty] | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
36. | stół do badania niemowląt | Opis: Stół medyczny przeznaczony do badania niemowląt, zapewniający bezpieczeństwo oraz wygodę użytkowania. Parametry techniczne (min.): • zabezpieczenia boczne • nośność: min. 50 kg • powierzchnia zmywalna • konstrukcja stabilna Uwagi: • wymagane zabezpieczenia przed upadkiem | 5 |  | 8 |  |  |  | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
37. | oczyszczacz powietrza | Opis: Urządzenie przeznaczone do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach medycznych. Parametry techniczne (min.): • filtr: HEPA H13 lub wyższy • wydajność (CADR): min. 300 m³/h • poziom hałasu: max. 60 dB • tryby pracy: min. automatyczny i manualny Uwagi: • dostosowany do pomieszczeń medycznych | 11 |  | 8 |  |  |  | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
38. | lampa UV bakterio- i wirusobójcza | Opis: Urządzenie do dezynfekcji powietrza i powierzchni z wykorzystaniem promieniowania UV. Parametry techniczne (min.): • skuteczność: min. 99% • licznik czasu pracy • tryb pracy ciągły • zabezpieczenia użytkownika Uwagi: • wymagane zabezpieczenia przed ekspozycją | 1 |  | 8 |  |  |  | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
39. | lampa diagnostyczna bezcieniowa | Opis: Lampa medyczna zapewniająca intensywne, równomierne oświetlenie pola badania. Parametry techniczne (min.): • natężenie światła: min. 30 000 lux • regulacja natężenia • temperatura barwowa: regulowana • stabilne ramię Uwagi: • dopuszcza się montaż ścienny, mobilny lub sufitowy | 9 |  | 8 |  |  |  | 60 miesięcy (w tym przeglądy techniczne - jeśli dotyczy)
40. | meble medyczne | Opis: Zestaw mebli medycznych przeznaczony do wyposażenia gabinetu lekarskiego, wykonany z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne i intensywne użytkowanie. Parametry techniczne (min.): • materiał: płyta odporna chemicznie • obrzeża: ABS min. 2 mm • zawiasy: cichy domyk • konstrukcja wzmocniona 1 zestaw: biurko proste rozmiar 1200/600/750 1 kontenerk z trzema szufladami rozmiar 460/550/730 1 kontener 1 drzwiowy rozmiar 460/550/730 fotel zmywalny obrotowy 1 krzesło zmywalne 1 szafa 4-drzwiowa rozmiar 800/570/2000 | 11 |  | 8 |  |  |  | 24 miesiące
41. | meble medyczne (szafy przeszklone) | Opis: Szafy medyczne przeznaczone do przechowywania materiałów medycznych, umożliwiające kontrolę zawartości. Parametry techniczne (min.): • konstrukcja: metalowa lub płytowa • drzwi: szkło hartowane min. 4 mm • półki: regulowane • nośność półki: min. 20 kg Uwagi (z oferty): • 1 szt. = szafa 2-drzwiowa (ok. 800×570×2000 mm) | 2 | [5 empty] | 24 miesiące
42. | meble medyczne (krzesła) | Ławka cztero miejscowa, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, siedziska z PCV, kolor do wyboru. | 8 | [5 empty] | 24 miesiące
43. | All in One | Jednostka centralna: procesor: minimum Intel Core i5, liczba rdzeni: min. 8 rdzeni, taktowanie: min. 1,5 GHz (bazowe), pamięć cache: min. 24 MB Pamięć operacyjna: pamięć RAM: min. 16 GB, typ pamięci: min. DDR5 Dysk: dysk typ: Min. SSD, pojemność: min. 512 GB Ekran: przekątna: minimum 23,8 cala, rozdzielczość: minimum Full HD (1920 × 1080), typ matrycy: IPS lub równoważna, ekran dotykowy: nie wymagany Grafika i multimedia: karta graficzna: zapewniająca obsługę grafiki na poziomie minimum odpowiadającym rozwiązaniom klasy Intel UHD GRAPHICS 770 lub równoważna, karta dźwiękowa: zintegrowana lub równoważna, wbudowane głośniki: tak, kamera internetowa: tak Komunikacja: karta sieciowa LAN: minimum 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi: minimum 802.11 ax (Wi-Fi 6), Bluetooth: minimum 5.3 Złącza: Min USB 3.0, minimum 5 portów USB, USB-C: minimum 1 port , HDMI: minimum 1, DisplayPort: minimum 1, RJ-45: tak, wyjście audio: tak, wejście mikrofonowe: tak Oprogramowanie: system operacyjny: Windows 11 Professional (PL), licencja: bezterminowa Wyposażenie: klawiatura, mysz, kabel zasilający Zasilanie i obudowa typ: All-in-One, zasilacz: dostosowany do konfiguracji | 7 | [5 empty] | 24 miesiące
44. | Drukarka | Podstawowe parametry: technologia druku: laserowa, druk w kolorze: nie wymagany, maksymalny format druku: A4, szybkość druku w czerni: minimum 40 stron/min., rozdzielczość druku: minimum 1200 × 1200 dpi Funkcjonalność: automatyczny druk dwustronny: wymagany, wyświetlacz: wymagany Obsługa papieru: urządzenie musi być wyposażone w co najmniej dwa niezależne podajniki papieru lub równoważne rozwiązanie konstrukcyjne, podajnik papieru: minimum 250 arkuszy, podajnik uniwersalny: minimum 100 arkuszy, taca odbiorcza: minimum 150 arkuszy, obsługiwane nośniki: papier zwykły, koperty, etykiety, papier gruby/cienki Komunikacja i złącza: interfejs USB-A: wymagany, interfejs sieciowy (RJ-45): wymagany, Wi-Fi: nie wymagane, Bluetooth / NFC: nie wymagane Parametry techniczne: maksymalne miesięczne obciążenie: minimum 4000 stron, poziom hałasu: maksymalnie 64 dB Kompatybilność: obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10 / 11 lub równoważne Wyposażenie: toner startowy: wymagany (minimum 2900 stron), kabel zasilający: wymagany lub równoważny, instrukcja obsługi: wymagana | 7 | [5 empty] | 24 miesiące
45. | UPS - komputer | Podstawowe parametry: topologia UPS: line-interactive lub równoważna, moc pozorna: minimum 1,2 kVA, moc rzeczywista: minimum 650 W, przebieg napięcia wyjściowego: sinusoidalny lub równoważny Wejście / wyjście: liczba gniazd wyjściowych: minimum 4, typ gniazd: typu F (Schuko), napięcie wejściowe: minimum w zakresie 140–300 V, częstotliwość: 50/60 Hz Funkcjonalność: automatyczna regulacja napięcia (AVR): wymagana lub równoważna, czas przełączenia: maksymalnie 6 ms lub równoważny, alarm dźwiękowy: wymagany lub równoważny, zimny start: wymagany lub równoważny Bateria: technologia baterii: VRLA (kwasowo-ołowiowa) lub równoważna, czas ładowania: maksymalnie 8 godzin, żywotność baterii: minimum 3 lata Konstrukcja: typ obudowy: tower lub równoważna, sygnalizacja LED: wymagana Certyfikaty i bezpieczeństwo: zgodność z normami: EN/IEC 62040-1 oraz EN/IEC 62040-2 lub równoważne, oznakowanie CE: wymagane, stopień ochrony: minimum IP20 Warunki pracy: temperatura pracy: minimum 0–40°C Wyposażenie: przewód zasilający: wymagany | 7 | [5 empty] | 24 miesiące
46. | Tablet | Wyświetlacz: przekątna ekranu: minimum 10,9 cala, rozdzielczość: minimum 1920 × 1200, ekran dotykowy: wymagany Wydajność: procesor: minimum 8-rdzeniowy, taktowanie procesora: minimum 2,5 GHz, pamięć RAM: minimum 6 GB Pamięć: pamięć wewnętrzna: minimum 128 GB Łączność: Wi-Fi: wymagane (minimum 802.11ac), Bluetooth: minimum 5.3, łączność komórkowa: 5G lub równoważna, slot SIM: wymagany Złącza: USB-C: wymagane lub równoważne, złącze słuchawkowe: 3,5 mm lub równoważne Bateria i zasilanie: pojemność baterii: minimum 7000 mAh, ładowanie przez USB-C: wymagane, obsługa szybkiego ładowania: wymagana (minimum 25 W) Multimedia: kamera przednia: minimum 5 Mpix, kamera tylna: minimum 8 Mpix, głośniki: minimum 2 lub równoważne, mikrofon: wymagany System i funkcje: system operacyjny: Android Konstrukcja: stopień ochrony: minimum IP52 lub równoważny Wyposażenie: kabel USB-C: wymagany, instrukcja obsługi: wymagana Ładowarka: ładowarka sieciowa: wymagana, moc ładowarki: minimum 25 W, typ złącza: USB-C lub równoważne, ładowarka musi być kompatybilna z oferowanym urządzeniem i zapewniać jego prawidłowe oraz bezpieczne ładowanie | 2 | [5 empty] | 24 miesiące
47. | Telefon cyfrowy | Podstawowe funkcje: obsługa VoIP: wymagana, liczba kont VoIP: minimum 4, obsługa połączeń konferencyjnych: wymagana, książka telefoniczna: minimum 1000 wpisów, identyfikacja numeru (CLIP): wymagana, rejestr połączeń: wymagany, tryb głośnomówiący: wymagany, szybkie wybieranie: wymagane, wyciszenie mikrofonu: wymagane Wyświetlacz: wyświetlacz: wymagany, typ: kolorowy lub równoważny, podświetlenie: wymagane, rozdzielczość: minimum 320 × 240 px, obsługa minimum 4 linii jednocześnie Jakość dźwięku: jakość rozmów: HD Voice lub równoważna Sieć i bezpieczeństwo: port Ethernet: minimum 2 × RJ-45, zasilanie PoE: wymagane lub równoważne, obsługa IPv6: wymagana lub równoważna, obsługa protokołów bezpieczeństwa: TLS, SRTP, HTTPS lub równoważne, uwierzytelnianie sieciowe: 802.1x lub równoważne Zasilanie: PoE lub zasilacz sieciowy lub równoważne, zasilacz: wymagany (jeżeli urządzenie nie jest zasilane przez PoE) Konstrukcja i użytkowanie: typ urządzenia: telefon stacjonarny IP, możliwość montażu na ścianie: wymagana lub równoważna, menu w języku polskim: wymagane Wyposażenie: słuchawka: wymagana, zasilacz: wymagany (jeśli dotyczy), instrukcja obsługi: wymagana | 7 | [5 empty] | 24 miesiące
Do oferty należy dołączyć prospekty, katalogi lub inne materiały informacyjne dotyczące zaproponowanego sprzętu, umożliwiające ocenę jego parametrów technicznych oraz funkcjonalnych.